ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Требования к приборам

Б.1 Метрологические и технические характеристики газоанализаторов

Б.1.1 Применяют для измерения содержания нормируемых компонентов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями:

не оснащенных системами нейтрализации или оснащенных двухкомпонентными (окислительными) системами нейтрализации - двухканальные газоанализаторы, предназначенные для измерения содержания оксида углерода (СО) и углеводородов (СН)  в пересчете на гексан;

оснащенных трехкомпонентными системами нейтрализации - четырехканальные газоанализаторы, предназначенные  для измерения содержания  СО, СН,  диоксида углерода (СО2) и кислорода (О2).

Четырехканальные газоанализаторы могут быть также использованы для проведения измерений на автомобилях, не оснащенных системами нейтрализации или оснащенных двухкомпонентными системами нейтрализации.

Б.1.2 Применяют для измерения содержания:

СО, СН и СО2  в отработавших газах - газоанализаторы непрерывного действия, принцип действия которых основан на инфракрасной спектроскопии;

О2  - электрохимический сенсор.

Б.1.3 Четырехканальные газоанализаторы, предназначенные для измерения содержания  СО, СН, СО2 и О2, должны соответствовать по метрологическим характеристикам приборам классов 0; I или II в соответствии с классификацией, изложенной в [1]. Двухканальные газоанализаторы (СО и СН) должны соответствовать приборам класса II.

Б.1.4 Газоанализаторы должны быть укомплектованы пробоотборным зондом, который вставляют в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм и удерживают в фиксированном положении с помощью специального устройства. Конструкция пробоотборного зонда должна обеспечивать подачу пробы в газоанализатор без изменения ее состава.

Б.1.5 Минимальные диапазоны измерений газоанализаторов указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Класс прибора | Диапазон измерений, объемная доля |
| --- | --- |
|  | СО,% | СО2,% | О2,% | СН, млн-1 |
| 0; I | 0-5 | 0-16 | 0-21 | 0-2000 |
| II | 0-7 | 0-16 | 0-21 | 0-3000 |

Б.1.6 Пределы допускаемой абсолютной (2)  или относительной погрешности (д) (что больше) измерения объемной доли компонентов для газоанализаторов разных классов должны соответствовать указанным в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Класс | Погрешность | Пределы допускаемой погрешности1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | СО | СО2 | О2 | СН |
| 0 | Абсолютная2) | ±0,03 | ±0,5 | ±0,1 | ± 10 |
|  | Относительная | ± 3 % | ± 4 % | ± 3 % | ± 5 % |
| I | Абсолютная2) | ±0,06 | ±0,5 | ±0,1 | ± 12 |
|  | Относительная | ± 4 % | ± 4 % | ± 4 % | ± 5 % |
| II | Абсолютная2) | ±0,2 | ± 1 | ±0,2 | ± 20 |
|  | Относительная | ± 6 % | ± 6 % | ± 6 % | ± 6 % |
| 1) Абсолютная или относительная, что больше. 2) Абсолютная погрешность измерения объемной доли оксида углерода, диоксида углерода и кислорода указана в процентах, объемной доли углеводородов – в миллионных долях. |

Б.1.7 Газоанализаторы должны обеспечивать измерения с пределами погрешности, указанными в таблице Б.2, при следующих условиях:

Температура окружающего воздуха, °С              20±5

Относительная влажность воздуха, %  65±15

Атмосферное давление, kПа 101,3 ±1,5

Напряжение питания, B  220  %

Б.1.8 Нормы на дополнительные погрешности газоанализаторов, обусловленные изменениями каждой из влияющих величин в должны быть в пределах, установленных стандартами или техническими условиями на газоанализаторы конкретных типов.

Б.1.9 Четырехканальные газоанализаторы должны иметь программное обеспечение, позволяющее рассчитывать коэффициент l по формуле

, (1)

где          [CO2], [CO], [O2]      -объемная доля диоксида, оксида углерода и кислорода соответственно, %;

Нcv              - отношение числа атомов водорода к числу атомов углерода в бензине, Нcv=1,7261;

Оcv           - отношение числа атомов кислорода к числу атомов углерода в бензине, Оcv=0,0176;

К1           - поправочный коэффициент для пересчета углеводородов, измеренных инфракрасным методом, на гексан. К1=6·10-4, если сумма углеводородов выражена в объемных долях (млн-1) гексана. Значение К1 может быть уточнено изготовителем прибора;

[CH]        - объемная доля углеводородов в пересчете на гексан,  млн-1.

Б.1.10 Время установления выходного сигнала (показаний) не должно превышать, с:

– 30  -  для каналов измерения СО, СО2 и СН;

– 60  -  для канала измерения О2.

Б.1.11 Газоанализаторы должны быть градуированы по многокомпонентным смесям, содержащим не менее трех компонентов с указанными ниже диапазонами  объемных долей:

- для четырехканальных газоанализаторов:

СО - 0,3% - 5%;

СО2  - 4% - 16%;

СН - 100-2000, млн-1;

О2  - 0,5% -20,9%;

газ-разбавитель – азот или воздух (для смесей, не содержащих кислород);

- для двухканальных газоанализаторов:

СО - 0,5% -7%;

СО2  - 4% - 16 %;

СН - 100-2500 млн-1;

газ-разбавитель – азот или воздух.

Число многокомпонентных смесей, применяемых для градуировки газоанализаторов, установлено инструкциями по их эксплуатации.

Отношение погрешности, с которой установлено содержание компонента в поверочной газовой смеси, к пределу допускаемой основной погрешности газоанализатора должно быть не более 1/3. В обоснованных случаях допускается увеличение отношения до 1/2.

Б.1.12 Допускается применять газоанализаторы, работа которых основана на других принципах действия, соответствующие приведенным выше требованиям.

Б.2 Требования к тахометрам

Тахометры должны обеспечивать измерения в двух минимальных диапазонах частоты вращения коленчатого вала двигателя: от 0 до 1200 мин-1 и от 0 до 6000 мин-1 с погрешностью не более ±2,5% верхнего предела измерений.

Б.3 Требования к измерителям температуры масла

Температура масла должна быть измерена в диапазоне от 20 до 1000С с погрешностью не более ±2,50С.